| Портативный волоконно-оптический когерентный томограф для медицинской диагностики |
| --- |
| В.М.Геликонов, Г.В.Геликонов, С.Ю.Ксенофонтов, А.М.Сергеев, Н.М.Шахова |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) ООО «ОПТИМЭК» | Отд.340 |
| Оптический когерентный томограф со сменными оптоволоконными зондами Метод когерентной оптической томографии биотканей основан на временной селекции нерассеянной компоненты зондирующего излучения, которая сохраняет когерентные свойства при распространении в биоткани. Использование высокочувствительных волоконных интерферометров позволяет распознать полезный сигнал, отраженный от оптической неоднородности в глубине объекта и ослабленный за счет сильного рассеяния в миллионы раз. Портативный волоконно-оптический томограф позволяет неинвазивно, в реальном времени получать оптические изображения внутренней структуры поверхностных биотканей с высоким пространственным разрешением и глубиной проникновения до единиц мм. Прибор удобен в использовании благодаря наличию сменных оптических зондов для исследования различных органов. Прибор представляет собой единый компактный электронно-оптический блок с выносным гибким оптоволоконным зондом. Электронно-оптический блок включает в себя оптическую систему; источники питания; систему сканирования; систему усиления и детектирования сигнала. После детектирования сигнала производится ввод информации в компьютер через интерфейсную плату ввода-вывода и построение изображения на экране компьютера. |
| Оптическая сканирующая головка (( 10мм) и ее установка при практической работе |
| Технические параметры: |
| Длина волны излучения - 0.82 мкм и (или) 1.3 мкм; Мощность излучения - 0.75 мВт; Глубина зондирования - 2.0 мм; Пространственное разрешение по глубине - 15 мкм; Пространственное разрешение по поперечной координате - 15 мкм; Количество элементов разрешения - 200х200; Поперечный диапазон сканирования - до 2 мм (в эндоскопическом варианте); Время получения двумерной томограммы - не более 2 сек |
| Область применения: |
| Направления возможного использования прибора в клинической практике: ранняя и более точная диагностика заболеваний, в том числе в онкологии; интраоперационный контроль при органосохраняющих операциях; мониторинг процессов заживления. Оптический когерентный томограф может быть применен для измерения внутриглазных расстояний с точностью до ~3 мкм, диагностики и мониторинга заболеваний сетчатки, мониторинга за ходом офтальмологических хирургических вмешательств, неинвазивной диагностики ряда заболеваний кожи, дифференциальной диагностики послеожоговых гипертрофических и келлоидных рубцов, ранней диагностики пигментных образований кожи и злокачественных меланом, томографирования слизистых органов желу-дочно-кишечного тракта с ранней диагностикой канцероматозных процессов. Для эндоскопических исследований гибкий зонд вводится в биопсийный канал стандартного эндоскопа. Первые результаты отечественных исследований по когерентной оптической томографии позволили получить информацию о микроструктуре биотканей, недоступную для других методов построения изображения. Перспективные области применения: гастроэнтерология, гинекология, урология, оториноларингология, дерматология, ортопедия, стоматология. |
| Томограммы здорового пищевода (1) и карциномы пищевода (2) |
| Конъюнктурные преимущества: |
| Основное отличие разработанного прибора от зарубежных аналогов в зонде толщиной всего 2,7мм, в который вмонтировано полупроводниковое сканирующее устройство и люминесцентный источник света. Еще одно ноу-хау - математический аппарат, с помощью которого обрабатывается и анализируется полученный сигнал. Стоимость предлагаемого томографа порядка 50000 долл. США, в то время как зарубежные аналоги стоят в 2-3 раза дороже. |
| Завершены стадии НИР и ОКР, организован выпуск приборов мелкосерийными партиями |
| Государственная премия Российской Федерации 1999 года в области науки и техники 2003г., Конкурс русских инноваций журнала «Эксперт», Москва, Диплом I степени. 2003г., Конкурс «Лучший инновационный проект года» Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области, I премия |
| В настоящее время в России оптические когерентные томографы активно используются департаментом здравоохранения г.Москва, в Иркутском центре МНТК «Микрохирургия глаза», в Нижегородской областной клинической больнице им.Семашко, в Нижегородском областном онкодиспансере. Для зарубежной апробации и освоения рынка создана совместная с ИПФ РАН компания Imalux Corp., которой на базе Cleveland Clinic Foundation были проведены клинические и технические испытания и получено разрешение американской администрации по продуктам питания и медикаментам на использование оптического томографа в клинической практике (Food and Drug Administration Approval). |

# Text boxes

2

1 мм

1

1 мм