| Бесконтактные ультразвуковые фазовые измерители виброперемещений |
| --- |
| В.В.Казаков |
|  | Отд .360 |
| Двухканальный и портативный измерители виброперемещений На основе принципов ультразвуковой локации в воздухе разработаны различ-ные варианты измерителей (одно-, двух-, четырехканаль-ные), позволяющих бес-контактно измерять переме-щения поверхности объекта. Используется непрерывный режим излучения ультра-звуковой волны и фазовый способ определения пере-мещения отражающей поверхности. Разработаны различные варианты проведения измерений в зависимости от амплитуды и частоты измеряемых колебаний. |
| Технические параметры: |
| Амплитуды перемещений (в нескольких поддиапазонах) - 0,01 мкм-÷ 10 мм; Общий диапазон частот измеряемых перемещений – 0 ÷ 20000 Гц; Расстояние между датчиком и поверхностью – 20 ÷ 50 мм; Измеряемый участок поверхности - 6х6 ÷ 15х15 мм Габариты прибора: электронный блок - 220х180х70 мм; датчик - 12х22х70 мм |
| Пример определения «некруглости» вращающихся валов |
| Пример измерения распределения амплитуды колебаний на поверхности круглой мембраны из оргстекла ( частоты колебаний - 2410 Гц, и 4410 Гц). |
| Область применения: |
| Ультразвуковые измерители – универсальные приборы имеющие широкий спектр применения в физике технического эксперимента и экспресс-анализе вибраций поверхностей, вибрационной диагностике и модальном анализе и находят применения в различных отраслях промышленности - от судостроения и самолетостроения до медицины. С их помощью можно быстро, просто и дешево определять локальные смещения (колебания) вызванные как вибрацией объекта, так и его вращением, оценивать влияние использования контактных датчиков, решать самые различные научные задачи. Измеритель используется в качестве первичного преобразователя для бесконтактного измерения (в воздухе) виброперемещений поверхности различных объектов. Измеритель позволяет: измерять распределение амплитуд виброперемещений по поверхности объекта, исследовать спектральный состав вибраций, исследовать синфазность колебаний различных участков поверхности, и может быть использован для визуализации вибрационных полей, определения узловых линий на вибрирующей поверхности и участков имеющих максимальную амплитуду колебаний, исследования биения валов, определение некруглости цилиндрических объектов, исследования скорости волн возбуждаемых на поверхности объекта, и др. Возможность измерения квазистатических перемещений, позволяет изготавливать на его основе различные датчики смещения и силы для разработки новых способов измерения вязкоупругих характеристик объектов биологической природы. |
| Конъюнктурные преимущества: |
| Простота в эксплуатации, низкая стоимость по отношению к лазерным измерителям смещений, возможность использования для измерения колебаний широкого класса объектов, проведение измерений на безопасном расстоянии от поверхности объекта. |
| Полностью завершена стадия НИР и частично - ОКР, изготовлено несколько действующих образцов. Требуется финансирование на завершение ОКР (разработку КД, окончательный дизайн), проведение испытаний для целей определения типа. |
| Патенты, приоритетные заявки: Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений А.с. СССР, N 1619028, Б.И. 1991, №1 Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений А.с. СССР, N 1774164, Б.И. 1992, N 41. Казаков В.В. Ультразвуковой фазовый измеритель виброперемещений: А.с. 1357725 СССР, М.кл. G 01 H 5/00. Б.И. 1987, № 45. Патенты не действуют из-за неуплаты пошлины в установленный срок. |
| Бронзовая медаль ВДНХ, 1986 г. |
| Бесконтактные ультразвуковые фазовые измерители виброперемещений использовались в ЦАГИ для измерений распределения модовой структуры вибрирующего крыла самолета; в ЦНИИТО для записи вибраций поверхности мозга. |